data..................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz oferty

Nazwa i adres oferenta .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

tel............................................................................................

W nawiązaniu do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego do wyposażenia M.P.R-S nr 3 przy ul. Kalinowej w Chrzanowie składam następującą ofertę:

Część I: URZĄDZENIA DO FIZYKOTERAPII:

A/ APARAT DO ELEKTROTERAPII I TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ (3 sztuki) WRAZ Z STOLIKIEM POD APARATURĘ MEDYCZNĄ (3 SZT)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Dwukanałowy aparat do elektroterapii, terapii kombinowanej, terapii ultradźwiękowej oraz elektrodiagnostyki | TAK |  |
| 3. | Dotykowy wyświetlacz | TAK |  |
| 4. | Pamięć zabiegowa z wbudowanymi programami standardowymi: I. Minimum 140 celi II. Minimum 200 wskazań III. Minimum 10 programów | TAK |  |
| 5. | Możliwość wprowadzenia minimum 50 własnych programów zabiegowych | TAK |  |
| 6. | Wyposażenie: przewód zasilający, przewód 2-żyłowy (2 szt.), pas mocujący 5 x 60 cm (4 szt.), elektroda (6 x 8 cm) (4 szt.), torebki wiskozowe (4 szt.), złącze do testowania, głowica wieloczęstotliwościowa 1/3 MHz 4 cm2 (2 szt.), żel 500 ml, skala VAS | TAK |  |
| 7. | Wersja kolorystyczna czarna | TAK |  |
| 8. | Wymiary (szer. x wys. x gł.): 450 x 125 x 320 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |
| 9. | Masa: maksimum 8,5 kg | TAK |  |
| 10. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |
| ELEKTROTERAPIA: |
| 12. | Dwa niezależne kanały do elektroterapii | TAK |  |
| 13. | Możliwość przeprowadzenia jonoforezy oraz fonoforezy | TAK |  |
| 14. | Możliwość przeprowadzenia terapii skojarzonej | TAK |  |
| 15. | Możliwość skorzystania z podpowiedzi graficznych umiejscowienia elektrod | TAK |  |
| 16. | Elektrodiagnostyka: automatyczne określanie reobazy, chronaksji, krzywej I/t oraz pomiar współczynnika akomodacji | TAK |  |
| 17. | Dostępne prądy: prąd prostokątny średniej częstotliwości, prąd impulsowy prostokątny, prąd impulsowy trójkątny, prąd impulsowy wg. Träberta, prądy diadynamiczne: LP, CP, MF, DF, konwencjonalny TENS, symetryczny, konwencjonalny TENS, asymetryczny, prąd niskiej częstotliwości, dwukierunkowy, symetryczny (czas impulsu 10-650 μs, częstotliwość 1-150 Hz), prąd 2-biegunowy średniej częstotliwości, prąd 4-biegunowy interferencyjny (4000 Hz), NMES przebieg prostokątny, NMES przebieg trójkątny, prąd faradyczny, jonoforeza, reedukacja mięśni dna miednicy, stymulacja HAN Stim | TAK |  |
| ULTRADŹWIĘKI: |
| 18. | Częstotliwość: 1 i 3 MHz | TAK |  |
| 19. | Rodzaje fali: fala ciągła i fala pulsacyjna | TAK |  |
| 20. | Współczynnik wypełnienia: 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100% | TAK |  |
| STOLIK POD APARATURĘ |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Wykonanie: stal lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 3. | 4 kółka transportowe | TAK |  |
| 4. | Głębokość: minimum 430 mm | TAK |  |
| 5. | Szerokość: minimum 540 mm | TAK |  |
| 6. | Wysokość: minimum 890 mm | TAK |  |
| 7. | Liczba półek: 2 | TAK |  |
| 8. | Obciążalność: minimum 25 kg (półka), 5 kg (kosz) | TAK |  |
| 9. | W zestawie kosz na akcesoria o pojemności 22 l (+/- 3l) | TAK |  |
| 10. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

B/ APARAT DO LASEROTERAPII + SAMODZIELNY SKANER LASEROWY (2 SZTUKI)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym | TAK |  |
| 2. | Aplikator skanujący R+IR 100mW +450mW ze statywem oraz sterownikiem: duża moc źródeł promieniowanie mierzona na wyjściu, trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia 60-140cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego i odległości skanera od ciała pacjenta, głowica skanująca umieszczona na ramieniu wyposażonym w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary | TAK |  |
| 3. | Możliwość podłączenia sond laserowych: |  |  |
|  | 1. o mocy 400 mW i długości fali 808nm |  |  |
|  | 2. o mocy 80mW i długości fali 660nm | TAK |  |
|  | - regulacja mocy sond i aplikatorów |  |  |
|  | - tryb emisji: ciągły i impulsowy |  |  |
| 4. | Min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
| 5. | Min. 3 niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 6. | Tryb manualny i programowy | TAK |  |
| 7. | Statystyki prowadzonych zabiegów | TAK |  |
| 8. | Podręczna lista programów ulubionych | TAK |  |
| 9. | Możliwość edycji nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o akumulator | TAK |  |
| 11. | Automatyczny test mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
| 12. | Kontrola nad parametrami zabiegowymi | TAK |  |
| 13. | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie lub po dziedzinie | TAK |  |
| 14. | Regulacja mocy 25%-100% | TAK |  |
| 15. | Wypełnienie 25-75%, impuls 50µs | TAK |  |
| 16. | Min. 137 wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 17. | Min. 200 programów użytkownika | TAK |  |
| 18. | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera 8 | TAK |  |
| 19. | Gotowe programy z częstotliwościami Volla 30 | TAK |  |
| 20. | Edycja nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 21. | Zegar zabiegowy | TAK |  |
| 22. | Wtyk blokady drzwi DOOR | TAK |  |
| 23. | Zasilanie 230V, 50/60Hz, 75W | TAK |  |
| 24. | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty | TAK |  |
| 25. | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem | TAK |  |
| 26. | Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia | TAK |  |
| 27. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 28. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| 29. | Urządzenie medyczne | TAK |  |

C/ LASER KONWENCJONALNY Z SONDĄ PUNKTOWĄ (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterownik do laseroterapii z sonda punktową IR400mW | TAK |  |
| 3. | Sonda punktowa IR400mW 808nm | TAK |  |
| 4. | Możliwość podłączenia sond laserowych: | TAK |  |
|  | o mocy 80mW/40mWi długości fali 660nm | TAK |  |
|  | - regulacja mocy sond i aplikatorów | TAK |  |
|  | - tryb emisji: ciągły i impulsowy | TAK |  |
| 5. | Min. 7' calowy wyświetlacz dotykowy | TAK |  |
| 6. | Min. 3 niezależne kanały zabiegowe | TAK |  |
| 7. | Tryb manualny i programowy | TAK |  |
| 8. | Statystyki prowadzonych zabiegów | TAK |  |
| 9. | Podręczna lista programów ulubionych | TAK |  |
| 10. | Możliwość edycji nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o akumulator | TAK |  |
| 12. | Automatyczny test mocy promieniowania laserowego | TAK |  |
| 13. | Kontrola nad parametrami zabiegowymi | TAK |  |
| 14. | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie lub po dziedzinie | TAK |  |
| 15. | Regulacja mocy 25%-100% | TAK |  |
| 16. | Wypełnienie 25-75%, impuls 50µs | TAK |  |
| 17. | Min. 137 wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 18. | Min. 200 programów użytkownika | TAK |  |
| 19. | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera 8 | TAK |  |
| 20. | Gotowe programy z częstotliwościami Volla 30 | TAK |  |
| 21. | Edycja nazw programów użytkownika | TAK |  |
| 22. | Zegar zabiegowy | TAK |  |
| 23. | Wtyk blokady drzwi DOOR | TAK |  |
| 24. | Zasilanie 230V, 50/60Hz, 75W | TAK |  |
| 25. | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty | TAK |  |
| 26. | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem | TAK |  |
| 27. | Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia | TAK |  |
| 28. | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 29. | Gwarancja: 24 miesiące | TAK |  |
| 30. | Urządzenie medyczne | TAK |  |

D/ APARAT DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw pola magnetycznego zawiera: sterownik, leżanka, aplikator 60cm , aplikator 35cm , półka pod sterownik mocowana do leżanki, stolik pod mały aplikator | TAK |  |
| 2. | Sterownik do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi | TAK |  |
| 3. | kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy | TAK |  |
| 4. | emisja : ciągła i impulsowa | TAK |  |
| 5. | parametry trybu przerywanego impuls 1 s/ przerwa 0,5 – 8 s | TAK |  |
| 6. | spektrum częstotliwości 0-50 Hz | TAK |  |
| 7. | w zestawie leżanka z aplikatorem szpulowym min. CS60cm | TAK |  |
| 8. | w zestawie aplikator szpulowy min.CS35cm | TAK |  |
| 9. | w zestawie aplikatory płaskie CPEP do trybu dualnego | TAK |  |
| 10. | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów - 4 | TAK |  |
| 11. | zabiegi w Trybie Dualnym | TAK |  |
| 12. | wizualny wskaźnik obecności pola w postaci oświetlacza | TAK |  |
| 13. | nastawy zakresu częstotliwości pola magnetycznego z dokładnością do 0,01 Hz za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |
| 14. | nastawy wartości czasu zabiegu z dokładnością do 1 s za pomocą klawiatury ekranowej | TAK |  |
| 15. | 7” kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym | TAK |  |
| 16. | tryb pracy: programowy/ manualny | TAK |  |
| 17. | baza wbudowanych programów zabiegowych | TAK |  |
| 18. | jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | TAK |  |
| 19. | ilustrowana encyklopedia z opisem metodyki zabiegu | TAK |  |
| 20. | podręczna lista programów ulubionych | TAK |  |
| 21. | statystyki przeprowadzonych zabiegów | TAK |  |
| 22. | 50 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS60 | TAK |  |
| 23. | 28 wbudowanych programów zabiegowych dla aplikatora CS35 | TAK |  |
| 24. | 44 wbudowanych programów zabiegowych dla Trybu Dualnego | TAK |  |
| 25. | wymiary sterownika min. 34 x 28 x 11 cm | TAK |  |
| 26. | masa sterownika max 7kg | TAK |  |
| 27. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |
| 28. | Urządzenie medyczne | TAK |  |

E/ APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI, EMG, FEEDBACK’U CIŚNIENIOWEGO I LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU (1 SZTUKA) WRAZ ZE STOLIKIEM POD APARATURĘ (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Dwukanałowy aparat do elektrostymulacji, EMG, feedback’u ciśnieniowego i leczenia nietrzymania moczu | TAK |  |
| 3. | Aparat można podłączyć do PC za pomocą gniazda USB (oprogramowanie dostarczone z aparatem) | TAK |  |
| 4. | Wyposażenie: przewód zasilający, przewód potencjału (2 mm), złącze testowe (2 mm), kabel do elektrody EMG (2 mm), kabel do EMG nietrzymania moczu (2 mm), sonda waginalna - Novatys gold (20 sztuk), waginalna sonda ciśnieniowa (20 sztuk), przewód do waginalnej sondy ciśnieniowej (2 sztuki), skala VAS, kabel USB, oprogramowanie - CD-Rom | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min 24 m-ce | TAK |  |
| EMGFEEDBACK |
| 6. | 2 - kanały EMG feedback | TAK |  |
| 7. | Niezależne określanie osiągniętego pułapu (automatycznie lub ręcznie): można określić wartość pułapu osiągniętego przez pacjenta na kanale A jak również na kanale B | TAK |  |
| 8. | Funkcja Skan służąca do określenia i zapisu max., min. oraz wartości średniej z dokonanego pomiaru | TAK |  |
| 9. | Sygnał dźwiękowy (regulowany) po osiągnięciu wartości docelowej | TAK |  |
| 10. | Tryb funkcji stymulacji i relaksacji | TAK |  |
| FEEDBACK CIŚNIENIOWY |
| 11. | Jeden kanał feedback'u ciśnieniowego w mmHg | TAK |  |
| ELEKTROTERAPIA |
| 12. | 2 niezależne kanały elektroterapii do rehabilitacji, wzmacniania mięśni, zwalczania bólu, 4- polowej interferencji z wektorem rotacji, 2- i 4-polowej interferencji, jonoforezy, diagnostyki | TAK |  |
| 13. | Minimum 80 wskazań, 23 cele (programy sekwencyjne i konwencjonalne), 6 programów diagnostycznych, 51 programów rehabilitacyjnych dna miednicy i 15 programów dla rehabilitacji mięśni. | TAK |  |
| 14. | Minimum 22 cele (programy sekwencyjne i konwencjonalne) | TAK |  |
| 15. | Minimum 5 programów diagnostycznych | TAK |  |
| 16. | Minimum 50 programów rehabilitacyjnych dna miednicy | TAK |  |
| 17. | Minimum 15 programów rehabilitacji mięśni | TAK |  |
| 18. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 19. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |
| STOLIK POD APARAT |  |  |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Wykonanie: stal lakierowana proszkowo | TAK |  |
| 3. | 4 kółka transportowe | TAK |  |
| 4. | Głębokość: minimum 430 mm | TAK |  |
| 5. | Szerokość: minimum 540 mm | TAK |  |
| 6. | Wysokość: minimum 890 mm | TAK |  |
| 7. | Liczba półek: 2 | TAK |  |
| 8. | Obciążalność: minimum 25 kg (półka), 5 kg (kosz) | TAK |  |
| 9. | W zestawie kosz na akcesoria o pojemności 22 l (+/- 3l) | TAK |  |
| 10. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

F/ LAMPA DO NAŚWIETLAŃ (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Lampa przeznaczona do wykonywania zabiegów nagrzewania tkanek skóry za pomocą energii cieplnej promieniowania podczerwonego | TAK |  |
| 3. | Emisja światła podczerwonego | TAK |  |
| 4. | 1 promiennik w głowicy | TAK |  |
| 5. | Regulacja położenia głowicy | TAK |  |
| 6. | Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej: min. 1180 mm, max. 1760 | TAK |  |
| 7. | Tubus wyposażony jest w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów | TAK |  |
| 8. | Regulacja mocy promieniowania: 10 - 100% | TAK |  |
| 9. | Ustawianie czasu zabiegu: do 30 minut | TAK |  |
| 10. | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x min. 1180 mm, max. 1760 (+/- 10 mm) | TAK |  |
| 11. | Podstawa jezdna w wykonaniu z 4 kółkami skrętnymi (2 kółka z hamulcami) | TAK |  |
| 12. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 13. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

G/ LEŻANKA ZABIEGOWA (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Wykonana z drewna, nie zawiera elementów metalowych | TAK |  |
| 3. | Stała wysokość: minimum 700 mm | TAK |  |
| 4. | Tapicerka dwuczęściowa | TAK |  |
| 5. | Regulowany podgłówek | TAK |  |
| 6. | Uchwyt na papier | TAK |  |
| 7. | Kąt nachylenia zagłówka: 0 / +25° | TAK |  |
| 8. | Wymiary (dł. x szer.): 1894 x 640 mm (+/- 30mm) | TAK |  |
| 9. | Szerokość papieru: 500 mm | TAK |  |
| 10. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 11. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

Część II: URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Pojemność zbiornika 32l | TAK |  |
| 3. | Temperatura par azotu na wylocie od -150 do -160 | TAK |  |
| 4. | Średnie zużycie ciekłego azotu (tryb pracy ciągłej) 0,08 -0,1 kg/min | TAK |  |
| 5. | Max. zużycie ciekłego azotu na zabieg średnio 3 min. - 0,3 kg | TAK |  |
| 6. | Max. ilość zabiegów ok. 60 | TAK |  |
| 7. | Regulacja stopnia intensywności nawiewu płynna od 50% do 100% co 5% | TAK |  |
| 8. | Masa aparatu bez ciekłego azotu 28 kg | TAK |  |
| 9. | Masa aparatu z napełnionym zbiornikiem 54 kg | TAK |  |
| 10. | Moc 500 W | TAK |  |
| 11. | Napięcie 230 V | TAK |  |
| 12. | Częstotliwość 50Hz | TAK |  |
| 13. | Klasa odporności i ochrony I | TAK |  |
| 14. | Wymiary całkowite 60x60x104 ( +/- 30 mm) | TAK |  |
| 15. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

Część III: URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII:

A/ URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU (2 SZTUKI)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie ćwiczeń w podwieszeniu | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja sufitowa o wymiarach 180 x 77 cm wykonana z aluminium z dwoma trawersami | TAK |  |
| 4. | Konstrukcja mocowana do stropu minimalnie czteropunktowo dla zwiększenia sztywności podczas jej pracy | TAK |  |
| 5. | Na każdą prowadnicę powinny przypadać przynajmniej dwie nogi mocujące | TAK |  |
| 6. | Trawersy suwane po prowadnicach na podkładkach teflonowych, które zapewniają trwałość i są odporne na ścieranie | TAK |  |
| 7. | Trawersy wyposażone w hamulec blokowany i zwalniany za pomocą linki, mogący być obsługiwany jedną ręką | TAK |  |
| 8. | Aparaty wieszane na trawersach zdejmowalne i mobilne do zawieszenia na innym punkcie mocującym | TAK |  |
| 9. | Liczba aparatów dostarczonych z zestawem do zwieszenia na trawersach - 2 | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja przeznaczona dla sufitów o wysokości do 360 cm | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja wymaga zawieszenia na suficie żel-betonowym, | TAK |  |
| 12. | Osprzęt minimalny: 1x aparat AXIS, 2x aparat TRAINER, 2x podwieszka szeroka, 2x podwieszka wąska, 1x podwieszka dzielona, 1x linka 5 m z klamrą, 2x linka 60 cm czerwona, 2x linka 30 cm czerwona, 2x linka elastyczna 30 cm czarna, 2x linka elastyczna 30 cm czerwona, 2x linka elastyczna 60 cm czarna, 2x linka elastyczna 60 cm czerwona, wałek 15x50 cm, 2x poduszka sensomotoryczna, 3x para uchwytów zwykłych, 1x para uchwytów POWER GRIP | TAK |  |
| 13. | Przeszkolenie dwóch osób w ramach certyfikowanego, międzynarodowego kursu NEURAC | TAK |  |
| 14. | W zestawie nóżki dystansowe dedykowane do sufitu o wysokości 300 cm | TAK |  |
| 15. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

B/ TRZYSEKCYJNY STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (9 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Regulacja wysokości oparta na ramie dookoła podstawy stołu | TAK |  |
| 3. | System jezdny stołu oparty na kołach kierunkowych (unoszonych) i stabilnych stopkach | TAK |  |
| 4. | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz | TAK |  |
| 5. | Podnóżek i zagłówek stołu regulowane systemem sprężyn gazowych | TAK |  |
| 6. | Zaczepy do zamocowania pasa | TAK |  |
| 7. | Wodoodporna atestowana tapicerka | TAK |  |
| 8. | Grubość tapicerki stołu: minimum 40 mm | TAK |  |
| 9. | Stół wyposażony w technologię, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości | TAK |  |
| 10. | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu | TAK |  |
| 11. | Ilość sekcji: 3 | TAK |  |
| 12. | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | TAK |  |
| 13. | Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna): 0 / + 85° | TAK |  |
| 14. | Regulacja wysokości [cm]: minimum 47 - 95 | TAK |  |
| 15. | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]: 205 x 69 x 47-95 (+/- 20mm) | TAK |  |
| 16. | Maksymalne obciążenie dynamiczne [kg]: minimum 225 | TAK |  |
| 17. | Maksymalne obciążenie statyczne [kg]: minimum 350 | TAK |  |
| 18. | W zestawie pas do stabilizacji pacjenta dedykowany dla stołu o długości około 2,5 m | TAK |  |
| 19. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 20. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

C/ URZĄDZENIE DO TRAKCJI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Leżysko: dwuczęściowe, aktywnie rozsuwane | TAK |  |
| 3. | Generowana siła trakcji [kg]: 1 - 90 | TAK |  |
| 4. | Rodzaj trakcji: statyczna, przerywana | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonywania trakcji: w pozycji pronacyjnej i supinacyjnej | TAK |  |
| 6. | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]: 66 x 74 x 13 (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7. | Waga [kg]: 11 (+/- 1 kg) | TAK |  |
| 8. | Pasy antypoślizgowe | TAK |  |
| 9. | Możliwość wykonania trakcji: symetrycznej, asymetrycznej | TAK |  |
| 10. | Eliminacja siły tarcia podczas wykonywania zabiegu | TAK |  |
| 11. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 12. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

D/URZĄDZENIE DO TRAKCJI ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Siła trakcji: 1 - 20 | TAK |  |
| 3. | Aplikacja trakcji: pneumatyczne | TAK |  |
| 4. | Ustawienia kąta zabiegu[°]: 15, 20, 25 | TAK |  |
| 5. | Rodzaj trakcji: statyczna, przerywana, symetryczna i asymetryczna (jednostronna) | TAK |  |
| 6. | Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]: 56 x 16 x 15 (+/- 15 mm) | TAK |  |
| 7. | Waga: 5,5 (+/- 0,5 kg) | TAK |  |
| 8. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

E/ LUSTRO KOREKCYJNE (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Lustro korekcyjne pojedyncze | TAK |  |
| 3. | Wysokość całkowita: minimum 190 cm | TAK |  |
| 4. | Szerokość całkowita: minimum 75 cm | TAK |  |
| 5. | Wysokość tafli: minimum 160 cm | TAK |  |
| 6. | Szerokość tafli: minimum 70 cm | TAK |  |
| 7. | Oczko siatki: minimum 20x17 cm | TAK |  |
| 8. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

Część IV: AKCESORIA DO WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

A/ DRABINKA DO ĆWICZEŃ REHABILITACYJNYCH (3 SZTUKI)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Wykonana z tarcicy iglastej | TAK |  |
| 3. | Polakierowana dwukrotnie lakierem bezbarwnym | TAK |  |
| 4. | Połączenia drewniane klejone są za pomocą kleju wodoodpornego | TAK |  |
| 5. | Szerokość: 900 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 6. | Wysokość: 2500 mm (+/- 20 mm) | TAK |  |
| 7. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 8. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

B/ MATA DO ĆWICZEŃ REHABILITACYJNYCH (12 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Zastosowanie antybakteryjnej powłoki, która eliminuje rozwój grzybów i bakterii niszczących strukturę pianki | TAK |  |
| 3. | Odporna na działanie wody i wilgoci | TAK |  |
| 4. | Wymiary (dł. x szer. x gr.): 200 cm x 60 cm x 15 mm (wymiary orientacyjne: różnica w szerokości do ok.±3 cm różnica w długości do ok. ±5 | TAK |  |
| 5. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 6. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

C/ MATERAC TRZYCZĘŚCIOWY (10 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Materac trzyczęściowy, składany z pianki poliuretanowej krytej sztuczną skórą | TAK |  |
| 3. | Wymiary (dł. x szer. x gr): 1800 x 900 x 50 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 4. | Produkt medyczny | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

D/ TAŚMA DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH (2 SZTUKI)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Produkt naturalny, wykonany z czystego lateksu | TAK |  |
| 3. | Długość: 45 m (+/- 10%) | TAK |  |
| 4. | Rodzaje: Opór duży: limonka (1 sztuka) Opór średni: czerwona (1 sztuka) | TAK |  |
| 5. | Produkt medyczny | TAK |  |
| 6. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

E/ PIŁKA GIMNASTYCZNA (8 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Średnica: 65 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 3. | Posiada zabezpieczenie przed nagłym spadkiem ciśnienia w przypadku przebicia | TAK |  |
| 4. | Materiał wykonania: tworzywo sztuczne | TAK |  |
| 5. | Produkt medyczny | TAK |  |
| 6. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

F/ PODUSZKA SENSOMOTORYCZNA (8 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Poduszka sensomotoryczna z wypustkami | TAK |  |
| 3. | Średnica: 33 cm (+/- 5%) | TAK |  |
| 4. | Wysokość: 65 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

G/ PIŁKA DO ĆWICZEŃ PILATES (8 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Średnica: 25 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 3. | Dostępna w kolorze niebieskim, czerwonym lub żółtym | TAK |  |
| 4. | Materiał wykonania: guma | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

H/ PODUSZKA DO ĆWICZEŃ RÓWNOWAGI (10 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Wymiary (dł. x szer. x gr.): 50 cm x 41 cm x 6 cm (+/- 10%) | TAK |  |
| 3. | Poduszka wykonana z materiału ograniczającego jej ślizganie się po podłożu lub w specjalnie profilowaną powierzchnię zapewniającą stabilność | TAK |  |
| 4. | Produkt medyczny | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

I/ KSZTAŁTKI REHABILITACYJNE (17 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Wykonane z twardej pianki poliuretanowej, pokrytej zmywalną tkaniną powlekaną typu skaj | TAK |  |
| 3. | Rodzaje: Klin o wymiarach: 50 x 35 x 20 [cm] (+/- 5%) – 12 sztuk Klin o wymiarach: 70 x 60 x 25 [cm] (+/- 5%) – 2 sztuki Wałek o wymiarach: 100 x 25 [cm] – 2 sztuki Wałek o wymiarach: 100 x 50 [cm] – 2 sztuki | TAK |  |
| 4. | Produkty medyczne | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

J/ TABLICA OPOROWA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Blat wykonany ze sklejki | TAK |  |
| 3. | Drobne przyrządy z litego drewna | TAK |  |
| 4. | Całość zamontowana na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości | TAK |  |
| 5. | Stopki z olejoodpornej gumy | TAK |  |
| 6. | Tablica wyposażona w cztery obciążniki o wadze 0,25 kg oraz esy i pięć linek zamontowanych do przyrządu | TAK |  |
| 7. | Wymiary: 73 x 40-63 x 53 [cm] (+/- 5 %) | TAK |  |
| 8. | Produkt medyczny | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

K/ TABLICA BEZ OPORU DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Blat wykonany ze sklejki | TAK |  |
| 3. | Drobne przyrządy z litego drewna | TAK |  |
| 4. | Całość zamontowana na stalowej podstawie lakierowanej proszkowo, umożliwiającej regulację wysokości | TAK |  |
| 5. | Stopki z olejoodpornej gumy | TAK |  |
| 6. | Wymiary: 73 x 40-63 x 53 [cm] (+/- 5 %) | TAK |  |
| 7. | Produkt medyczny | TAK |  |
| 8. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

L/ ZESTAW KLOCKÓW DO REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Zestaw 23 elementów, które można łączyć ze sobą za pomocą wpustów i wypustów takich, jak w układankach typu puzzle | TAK |  |
| 3. | Skład zestawu: 1/2 zewnętrznej obręczy walca 1 szt., wys. 480 mm 1/2 zewnętrznej obręczy walca 4 szt., wys. 120 mm Walec wewnętrzny 1 szt., wys. 480 mm 1/6 środkowej obręczy walca 2 szt., wys. 480 mm Ósemka – łącznik 3 szt. E1 – wys. 80 mm E2 – wys. 160 mm E3 – wys. 240 mm 1/6 środkowej obręczy walca 3 szt. F1 – wys. 80 mm F2 – wys. 160 mm F3 – wys. 240 mm 1/6 środkowej obręczy walca 3 szt. G1 – wys. 80 mm G2 – wys. 160 mm G3 – wys. 240 mm 1/6 środkowej obręczy walca 6 szt. H1 – 2 szt. wys. 80 mm H2 – 2 szt. wys. 160 mm H3 – 2 szt. wys. 240 mm | TAK |  |
| 4. | Produkt medyczny | TAK |  |
| 5. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

M/ TABORET (10 SZTUK)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Siedzisko obite skajem | TAK |  |
| 3. | Stal chromowana w podstawie | TAK |  |
| 4. | Kółka skrętne, czarno-szare | TAK |  |
| 5. | Wysokość: 520 - 720 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 6. | Średnica siedziska: 350 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 7. | Średnica podstawy: 500 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie: 150 kg (+/- 5%) | TAK |  |
| 9. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

N/ AKCESORIA DO INTEGRACJI SENSOMOTORYCZNEJ (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| SKŁAD ZESTAWU |
| 2. | Platforma wisząca (1 sztuka): Długość [cm]: 292 Wysokość [cm]: 242 Szerokość [cm]: 352 | TAK |  |
| 3. | Konik – podłużna beczka wykonana ze sklejki (1 sztuka): Długość [cm]: 158 Szerokość [cm]: 24 Wysokość [cm]: 30 | TAK |  |
| 4. | Deskorolka (1 sztuka): Długość - 50 cm Szerokość - 30 cm Wysokość ± 8 cm | TAK |  |
| 5. | Beczka (1 sztuka): Średnica zewnętrzna [cm]: 60 Średnica wewnętrzna [cm]: 42 Długość [cm]: 60 | TAK |  |
| 6. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

O/ ROTOR DO KOŃCZYN GÓRNYCH (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Rotor posiada konstrukcję wolnostojącą. | TAK |  |
| 3. | Szerokość [cm]: 41 (+/-2 cm) | TAK |  |
| 4. | Wysokość [cm]: 32-43 (+/-2 cm) | TAK |  |
| 5. | Głębokość [cm]: 46 (+/-2 cm) | TAK |  |
| 6. | Waga [kg]: 5 (+/-0,5 kg) | TAK |  |
| 7. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

Część V: Bieżnia rehabilitacyjna , rower treningowy

A/ BIEŻNIA REHABILITACYJNA (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Profesjonalna bieżnia medyczna | TAK |  |
| 3. | Zakres prędkości pasa [km/h]: minimum 0,2 do 25 | TAK |  |
| 4. | Dokładność regulacji prędkości pasa [km/h]: 0,1 | TAK |  |
| 5. | Zakres kąta uniesienia pasa [%]: minimum 0 do 25 | TAK |  |
| 6. | Dokładność regulacji kąta uniesienia [%]: 0,5 | TAK |  |
| 7. | Długość części użytkowej pasa [mm]: maksimum 1410 | TAK |  |
| 8. | Szerokość części użytkowej pasa [mm]: maksimum 530 | TAK |  |
| 9. | Szerokość nieruchomego pola spoczynkowego [mm]: 100 ( +/- 30 mm) | TAK |  |
| 10. | Dopuszczalna masa ćwiczącego pacjenta [kg]: minimum 200 | TAK |  |
| 11. | Ekran dotykowy 7" | TAK |  |
| 12. | Stabilizacja prędkości pasa w pełnym zakresie obciążeń napędu | TAK |  |
| 13. | Dwa systemy bezpieczeństwa: przycisk awaryjny oraz wyłącznik magnetyczny | TAK |  |
| 14. | Możliwość tworzenia własnego protokołu ćwiczeń, 16 programów zdefiniowanych przez użytkownika | TAK |  |
| 15. | Cechy prezentowane na wyświetlaczu: możliwość regulacji stopnia nachylenia bieżni 0-25%, prędkość biegu 0,2-25 km/h, spalone kalorie, czas ćwiczenia max 120 minut, pokonany dystans, START/STOP. | TAK |  |
| 16. | Urządzenie medyczne | TAK |  |
| 17. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

B/ ROWER TRENINGOWY (1 SZTUKA)

| L. P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie starszy, niż 2019) | TAK |  |
| 2. | Moc: własny generator z opcją plug-in | TAK |  |
| 3. | Regulacja oporu: hamulec indukcyjny, minimum 40 poziomów | TAK |  |
| 4. | Koło zamachowe zintegrowane z generatorem minimum 14 kg | TAK |  |
| 5. | Puls ręczny | TAK |  |
| 6. | Prędkość: 15- 120 RPM | TAK |  |
| 7. | Watt: 25-200 | TAK |  |
| 8. | Regulacja wysokości siedziska: minimum 12 pozycji | TAK |  |
| 9. | 5 standardowych programów, 1 manualny | TAK |  |
| 10. | Zintegrowany odbiornik tętna dla pasa telemetrycznego: tak | TAK |  |
| 11. | Możliwość ustawienia dolnej i górnej granicy tętna: tak | TAK |  |
| 12. | Max. waga użytkownika: minimum 150 kg | TAK |  |
| 13. | Wymiary: 139 x 74 x 118 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |
| 14. | Gwarancja min 24 m-ce. | TAK |  |

Oferowany produkt musi posiadać wymienione parametry techniczne.  W rubryce "Parametry oferowane " podać parametry oferowane.

Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Część I: URZĄDZENIA DO FIZYKOTERAPII:

A/ APARAT DO ELEKTROTERAPII I TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ (3 sztuki) WRAZ Z STOLIKIEM POD APARATURĘ MEDYCZNĄ – 3  szt:

Aparat:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 3 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Stolik:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 3 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena łącznie (aparat 3 szt. + stolik 3 szt.)……………………………………………………...zł brutto

W tym Vat……%tj…………………………..zł

B/ APARAT DO LASEROTERAPII + SAMODZIELNY SKANER LASEROWY (2 SZTUKI)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 2 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

C/ LASER KONWENCJONALNY Z SONDĄ PUNKTOWĄ (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

D/ APARAT DO TERAPII POLEM MAGNETYCZNYM NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

E/ APARAT DO ELEKTROSTYMULACJI, EMG, FEEDBACK’U CIŚNIENIOWEGO I LECZENIA NIETRZYMANIA MOCZU (1 SZTUKA) WRAZ ZE STOLIKIEM POD APARATURĘ (1 SZTUKA)

Aparat:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Stolik:

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena łącznie (aparat 1 szt. + stolik 1 szt.)……………………………………………………...zł brutto

W tym Vat……%tj…………………………..zł

F/ LAMPA DO NAŚWIETLAŃ (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

G/ LEŻANKA ZABIEGOWA (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

Wartość zamówienia dla części I(suma od A do G):

Cena brutto..............................................................zł .

Słownie……………………………………………………………………………………

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Część II: URZĄDZENIE DO KRIOTERAPII (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Część III: URZĄDZENIA DO KINEZYTERAPII:

A/ URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ W PODWIESZENIU (2 SZTUKI)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 2 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

B/ TRZYSEKCYJNY STÓŁ DO MASAŻU I REHABILITACJI (9 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 9 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

C/ URZĄDZENIE DO TRAKCJI ODCINKA LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

D/URZĄDZENIE DO TRAKCJI ODCINKA SZYJNEGO KRĘGOSŁUPA (1 SZTUKA)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

E/ LUSTRO KOREKCYJNE (1 SZTUKA)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

Wartość zamówienia dla części I(suma od A do E):

Cena brutto..............................................................zł .

Słownie……………………………………………………………………………………

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Część IV: AKCESORIA DO WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

A/ DRABINKA DO ĆWICZEŃ REHABILITACYJNYCH (3 SZTUKI)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 3 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

B/ MATA DO ĆWICZEŃ REHABILITACYJNYCH (12 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 12 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

C/ MATERAC TRZYCZĘŚCIOWY (10 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 10 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

D/ TAŚMA DO ĆWICZEŃ OPOROWYCH (2 SZTUKI)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 2 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

E/ PIŁKA GIMNASTYCZNA (8 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 8 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

F/ PODUSZKA SENSOMOTORYCZNA (8 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 8 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

G/ PIŁKA DO ĆWICZEŃ PILATES (8 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 8 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

H/ PODUSZKA DO ĆWICZEŃ RÓWNOWAGI (10 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 10 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

I/ KSZTAŁTKI REHABILITACYJNE (17 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 17 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

J/ TABLICA OPOROWA DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

K/ TABLICA BEZ OPORU DO ĆWICZEŃ MANUALNYCH (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

L/ ZESTAW KLOCKÓW DO REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

M/ TABORET (10 SZTUK)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Cena brutto za 10 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

N/ AKCESORIA DO INTEGRACJI SENSOMOTORYCZNEJ (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

O/ ROTOR KOŃCZYN GÓRNYCH (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Wartość zamówienia dla części I(suma od A do O):

Cena brutto..............................................................zł .

Słownie……………………………………………………………………………………

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Część V: Bieżnia rehabilitacyjna , rower treningowy

A/ BIEŻNIA REHABILITACYJNA (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

B/ ROWER TRENINGOWY (1 SZTUKA)

Podać dane urządzenia : nazwa , typ, rodzaj , rok produkcji , producent .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................zł

Cena brutto za 1 szt ..............................................................zł .

W tym Vat ...........% tj ............................................zł

Wartość zamówienia dla części I(suma od A I B):

Cena brutto..............................................................zł .

Słownie……………………………………………………………………………………

W tym Vat ...........% tj ............................................zł .

Formularz oferty musi być wypełniony dokładnie w każdej pozycji dla danej części. Brak wypełnienia wszystkich pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty

1.	Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji na okres ………………….., jednak nie krótszy niż 24 miesiące.

2.	Oświadczamy, że oferujemy przedmiot dostawy o parametrach technicznych i funkcjonalnych wymaganych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

3.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego oraz że ceny jednostkowe brutto nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy.

4.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi oraz projektem umowy i w pełni je akceptujemy, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy i wykonamy zamówienie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

5.	Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.	Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz 331 z póź, zm.) o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawca NALEŻY do grupy kapitałowej należy skreślić pkt 5 oraz wypełnić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

7.	Oświadczamy, że posiadamy co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu instalacji i uruchamianiu sprzętu tego samego producenta co sprzęt oferowany oraz posiadamy  zespół serwisowy w którym osoby  posiadają wyższe wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe min. 3 letnie w serwisowaniu sprzętu tego samego producenta co sprzęt oferowany. (Dotyczy części I, II i III)

8.	Termin płatności....................dni od daty otrzymania faktury Vat

9. 	Oświadczamy ,że dostarczane urządzenia będą odpowiadały wymaganiom dla wyrobów medycznych określonym w ustawie z dnia z dnia 20.05.2010 (Dz.U 107. poz.679)  posiadają deklarację zgodności CE, spełniają normy EN

10. 	Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……….. kolejno ponumerowanych stronach

11. 	Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy

Termin płatności....................dni od daty otrzymania faktury Vat.

Załącznikami do formularza oferty są:

- ...............................................................

- ...............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

Oferta zawiera ..................ponumerowanych i spiętych stron

pieczątka i podpis osoby upoważnionej